EX2601型频率表使用说明书

目录

- EX2601型频率表主要性能简介

二、EX2601型频率表的外形图及端子定义

三、EX2601型频率表典型应用说明

四、EX2601型频率表MODBUS-RTU协议下功能码与所对应的数据表

一、EX2601型频率表主要性能简介

EX2601型频率表为一路频率测量（主要为工频）及LED显示的仪表。其输入为电压信号（0-600V）,量程可选；输出为

RS-485接口的数字信号，支持的通讯规约：MODBUS-RTU。

其主要的功能与技术指标如下：

- 测量并显示

测量：测量输入信号的频率，频率范围为0.1Hz~3000Hz

显示：一行4位0.56″LED数码管显示测量频率值。显示更新：约800mS/次；

- 输入信号

电压量程（相电压）：0～600V可选。

输入信号：为交流信号

输入信号范围：从量程的40%到120%

信号处理：采用测频和测周相结合的方法进行测量输入信号的频率，提高了测量的精度。

过载能力：1.2倍量程输入可正确测量；瞬间(10周波)电压2倍量程不损坏。

输入阻抗：约500Ω／V ＊量程；

- 通讯输出

输出接口：RS-485  二线制 ；

通讯速率（Bps）：1200、2400、4800、9600、19.2K 可软件设置；通讯协议： MODBUS-RTU。

- 测量精度： 典型50Hz下误差小于0.1%（及±0.05Hz）;

- 工作电源： AC220V±10%，50/60Hz；或DC12V；

- 整机功耗：< 3VA；

- 外型尺寸：48mm *96mm * 112mm；开口尺寸：43mm*92mm ；

- 整机重量: 约 400克 ；

９、工作环境： 工作温度：-20℃~70℃；存储温度：-40℃~85℃；相对湿度：-5%~93%不结露

二、EX2601型频率表的外形图及端子定义

- EX2601型频率表外型结构尺寸图：

- EX2601型频率表图片为：

- EX2601型频率表端子定义

接线端子示意图为：

EX2601-3141后面板接线端子示意图

接线端子说明：

| 端子号 | 名 称 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AC1 | 220V电源电压输入 |
| 2 | AC2 | 220V电源电压输入 |
| 3 | UA | 频率测量信号电压输入正 |
| 4 | UN | 频率测量信号电压输入负 |
| 5 | DATA+ | 485通讯的正端 |
| 6 | DATA- | 485通讯的负端 |
| 7 | +12v | 直流12V输入端 |
| 8 | GND | 地 |

三、EX2601型频率表典型应用说明

- EX2601型频率表通讯接口、通讯协议及应用请参照“EX系列电测表通讯接口应用说明”；

- LED指示灯：EX2601型频率表正常运行状态下，运行指示灯在不停的闪烁，闪烁速度：400ms/次。

通讯指示灯：在485通讯时通讯指示灯在不停的闪烁，指示灯亮的时间很短，大约每次

亮10~20ms的时间。

- EX2601型频率表出厂时，都已经过校准及高低温老化测试。

- 接线示意图如下：

一上电EX2601频率表显示:

1秒后显示测量的频率值:

四、EX2601型频率表MODBUS协议的功能码与所对应的数据表

表1：功能码03H与数据对照表：

| 地址 | 数据内容 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 电显表类型 | 26013141。共4字节。 |
| 0001 |  |  |
| 0002 | ADD\BPS | 高8位为地址，低8位为波特率。 |
| 0003 0004 | F | 读出的数据除以10000为实际频率值，高位在前，低位在后，单位为HZ 读出的数据为16进制数，需转换为10进制数。 |

表2：功能码06H与数据对照表。

| 地址 | 数据内容 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 0000 | ADDR，BPS | 高8位为频率表的通讯地址，地址范围为00～FFH；低8位为通讯波特率，数值为03～07H，表示1200～19200BPS |